ENTEGRE IŞIK KAYNAKLI FLEXIBLE NASOPHARYNGOSCOPE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nasopharyngoscope anatomik yapıya uygun olarak flexible fiber optik olmalı ve uç kısmına   135 (±2) dereceye kadar açı verilebilmelidir.

- Nasopharyngoscope net görüş derinliği 5 mm ile 50 mm arasında olmalıdır.

- Nasopharyngoscope ayrıca ışık kaynağı, fiberoptik ışık kablosu veya eklenebilir harici portatif ışık kaynağı kullanmayı gerektirmemelidir.

- Çalışma bölgesini aydınlatma, cihaza entegre, su geçirmez yapı içinde yer alan LED teknolojisi kullanan aynı fiber üzerinden olmalıdır.

- Işık şiddeti ayarlanabilir olmalıdır.

- LED kaynağın ışık ısısı 5500 K gün ışığı olmalıdır.

- LED ışık kaynağının 2 yıllık garantisi olmalıdır.

- Flexible’ın üzerinde en az her 10 cm de bir çalışma uzunluğunu gösteren işaretler olmalıdır.

- Sağ ve sol el kullanımına uygun olmalıdır.

- Şaft kısım poliüretan malzeme ile kaplı olmalıdır.

- Pharynx içerisinde 70 dereceye kadar net görüntü verebilmelidir.

- Flexible uç kısmı 135 derece yukarı 135 derece aşağı bükülebilmelidir.

- Flexible fiber uzunluğu 300mm olmalıdır.

- Net görüntü verebilmesi için Nasopharyngoscope flexible çapı 3.6 mm olmalıdır.

- Cihaz su geçirmez özelliğe ve ergonomik yapıya sahip olmalıdır.

- Adult ve pediyatrik vakalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

- Nasopharyngoscope kit halinde ve özel bir Koruma/Taşıma çantası içerisinde verilmelidir. Bu çanta içinde cihazın çalışmasını kontrol edebilen leak tester (sızıntı kontrolü) ünitesi, 2 adet Lityum İon şarj edilebilir batarya ve batarya şarj cihazı mevcut olmalıdır.

- Her cihaz ile birlikte 1adet duvara monte taşıyıcı stant verilmelidir. Bu stant 4 adet Teleskop, 1 adet Nasopharyngoscope taşıyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihazın UBB’na kaydı olmalıdır.