DÜŞÜK WATTLI KOAGÜLASYON CİHAZI

- Koter cihazı en fazla 35 watt güç uygulamalı dermatolojik uygulamalarda da kullanılabilmelidir.

- Cihaz kesme ve koagülasyon yapabilmelidir.

- Cihaz monopolar veya bipolar olarak iki ayrı modda kullanılabilmelidir.

- Cihaz monopolar çalışma modunda güçlü ve zayıf olmak üzere iki ayrı seçenek sunabilmelidir.

- Cihaz zayıf modda çalışırken en fazla 20 watt güç üretmeli ve “0” ile “10” watt arasında 0,1 watt artış ve düşüş yapabilmelidir. 10 wattan sonra 1 watt artış ve düşüş yapabilmelidir.

- Cihaz güçlü modda 35 watt güç üretme “0” ile “35”  arası 1’er watt yükselmeli ve düşmelidir.

- Cihaz içinde birbirini kontrol eden iki adet mikroişlemci bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde ayarlanan çıkış gücünü gösteren dijital bir ekran bulunmalıdır.

- Güç ayarı, Cihaz üzerindeki döner düğme ve koter kaleminin üzerindeki butonlardan yapılabilmelidir.

- Cihazın koter kalemi otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

- Koter kalemi ile dısposable ve reusable uçlar hiçbir aparat gerektirmeden kullanılabilmelidir.

- Koter cihazı monopolar işlemlerde koter plağı kullanılmadan da çalışılabilmelidir.

- UBB’na kaydı olmalıdır.

- Üretici firma garantisi olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihaz set halinde olmalı, set içersinde

  - Koter cihazı

  - Monopolar Reusable Güç Kontrollü Koter Kalemi

  - 5 adet sivri uçlu disposable elektrod

  - 5 adet künt uçlu disposable elektrod

  - Elektrik kabloları

  - Duvara montaj aparatı

  - Disposable steril koter kalemi kılıfı